## SPEC
영유아 기도 보호용 에어백 센서부 사양서
항목 | 내용 | 사양 | 비고
배터리 및 충전기 사양 | 배터리 사양 | 3.7V/3000mAh (MAX 4.2V) 18650 Li-ion Rechargeable
| 충전기 사양 | 입력 : AC110~240V 출력 : 5Vdc / 1.2A 연결단자 : USB Type-C Connector 본체 케이블 일체형 아답터
| 충전시간 | 6시간 (3.5V =>4.2V)
| 동작시간 | 시간(4.2V => 3.6V) : 정상 모드 동작시간 시간(3.6V => 3.5V) : 저전압 모드 동작시간
| 동작온도 | 충전 : 0~40도 (습도 90% 이하)
방전(동작) : -20도 ~ 60도 (습도 90% 이하)
센서보드 사양 | MCU | STM32L431CCU( Flash : 256KB / RAM : 64KB)
| 메인보드 센서 | 센서보드 6축 IMU 센서 | Display ON 감지
| 통신 | Bluetooth BLE5.0
| 커넥터 | USB Type-C Connector | 충전기 연결
| 스위치(KEY) | 전원 ON/OFF 스위치
에어백 수축용 스위치
| Display | LCD | 메인 디스플레이
|  | RED/BLUE 2-color LED | 동작중 => 정상 동작 및 low battery 동작 충전기 연결 => 충전 표시 LED 로 자동 전환? => LCD ON
| 부저 | 에어백 동작시 부저음 발생
| 에어모터 | 1. 에어백 팽창 모터
2. 에어백 수축 모터
| 온습도 센서 | 서브보드 온습도 센서 | 실내 온습도 감지 센서
| Sub 센서 보드 | 6축 IMU 센서 보드 | 에어백 장착용 센서=>영유아 뒤집어짐 감지용
동작 | 전원 ON/OFF | 전원 스위치 이용 | 스위치 ON/OFF( 스위치 2초이상 누름=>전원 OFF
| Display | Main : LCD | LCD 표시내용 : 추후 결정 LCD ON 후 일정시간(5~10초?) 지나면 자동 OFF 됨 본체를 흔들면 LCD ON ( 동작감도는 추후 결정) 충전기 연결중에는 항상 ON => 충전 잔량 표시?
|  | RED/BLUE LED | 동작중 : 동작 LED 충전기 연결 : 충전LED
| 에어백 팽창 | 영유아 에어백에 장착된 센서 감지 => 팽창 | 팽창 시간 => 테스트 후 결정
| 에어백 수축 | 1. 스위치 사용 | Togle switch 방식 사용 수축 시간 => 테스트 후 결정
| 배터리 충/방전 표시 | 1. LCD에 충방전 표시 | 테스트 후 추후 결정
2. 동작 LED 를 충전표시 LED 로 활용
| 부저알람 | 에어백 동작시 경고음 발생
| 통신 | 보호자 스마트폰 통신 | 전용 APP 개발필요

## Pin_Config
STM32L431CCU6 Pin Configuration
Model Name: 영유아
Pin No. | Pin Name (Function after reset) | Default Functions | Pin Config | Functions | Default Pin 설정(After Reset) | 동작 설명
1 | PA1 | I/O | INPUT (ADC INPUT) | Battery 전압 모니터링 Input | ADC INPUT | 배터리 전압: 4.2V~3.6V : BLUE LED ON/OFF 배터리 전압: 3.6V~3.4V : RED LED ON/OFF 배터리 전압: 3.4V 이하 : GREEN LED 10회 ON/OFF =>STANDBY
2
3
4